LF-H-10A

Медицинский кислородный концентратор

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Жейианг Лонгфей Индастри Ко., Лтд

«Longfei Group Co.», China

Atmung 10L(LF-H-10A) Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3

Введение	4

ПРИНЦИП РАБОТЫ	4

СПЕЦИФИКАЦИИ	5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	6

РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ	6

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	6

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	8

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ	11

РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	12

Устранение неисправностей	12

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ	14

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	14

СПЕЦИАЛЬНОЕ НАПОМИНАНИЕ	14

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Необходимо ознакомиться с прилагаемой документацией

3

Введение

В модели LF-H-10A используются последние достижения в области физики, позволяющие разделять присутствующий в воздухе кислород и азот при комнатной температуре в соответствии с методом отделения азота от кислорода с абсорбцией последнего по  принципу молекулярного решета для получения высокочистого кислорода с целью его непрерывной подачи. Установка питается от сети с напряжением 220 В.

# ПРИНЦИП РАБОТЫ

Воздух которым мы дышим содержит 21% кислорода, 78% азота и 1% других газов. Назначение кислородного концентратора – выделение кислорода из окружающего воздуха и подача его с высокой концентрацией пациенту.

Работа концентратора основана на методе адсорбции. Молекулярное сито, находящееся в колонках, адсорбирует (задерживает) азот и пропускает кислород. В результате получается очищенный до 96% кислород (оставшаяся часть – инертный газ).   Во время  сброса давления на колонке осуществляется процесс очищения (восстановления) адсорбента.

Использование прибора не отражается  на содержании  кислорода в помещении.

Сжатый воздух из без масляного воздушного компрессора поступает через молекулярное сито А в электромагнитный клапан на входе P-A. Происходит поглощение азота, а кислород из молекулярного сита А поступает в кислородный резервуар через обратный клапан. Затем кислород через клапан регулирования давления и расходомер поступает в увлажнитель воздуха для насыщения влагой. После этого кислород пригоден для использования человеком.

Меньшая часть кислорода, поступающая в сито В, выводится в атмосферу через промывочный патрубок вместе с не поглощенным азотом из открытого электромагнитного клапана, входы B - S. При открытии клапана P и клапана B, клапан А и клапан R перекрываются, и сжатый воздух попадает в сито B. Кислород, поступающий в резервуар через односторонний клапан, пригоден для использования человеком. Некоторая часть кислорода возвращается в молекулярное сито через промывочный патрубок.

Азот, поглощенный молекулярными ситами, выводится в атмосферу через клапан 1. Кислород, прошедший через молекулярное сито В, снова проходит через молекулярное сито А и выводится в атмосферу через клапан 1. По окончании рабочего цикла начинается новый цикл. Таким образом, в результате прохождения воздуха через оба молекулярных сита, вырабатывается кислород, который затем подается непосредственно в резервуар.

4

# СПЕЦИФИКАЦИИ

Кислородный медицинский концентратор LF-H-10A  удовлетворяет требованиям  следующих нормативных документов:  ГОСТ Р 50444-92 (р. 3,4), ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.0.2-95, ГОСТ Р 51318.11-99, ГОСТ Р 51317.4.2-99, ГОСТ Р 51317.4.3-99, ГОСТ Р 51317.4.4-99, ГОСТ Р 51317.4.5-99, ГОСТ Р 51317.4.11-99.  Данные требования подтверждены Сертификатом Соответствия Госстандарта России,  Регистрационным удостоверением Минздрава РФ. Концентратор разрешен к применению в медицинской практике на территории РФ.

| Модель | Кислородный концентратор LF-H-10A |
| --- | --- |
| Производительность | 15 л/мин |
| Концентрация кислорода | 1 – 10 л/мин - 93%±3% |
|  | 11 – 15 л/мин ≥ 70% |
| Давление | 0,38 - 0,42 МПа |
| Уровень шума | ≤ 60Дб |
| Напряжение / Частота / Мощность | 220±22В / 50Гц / 1300Вт |
| Размеры | 638 х 330 х 660 мм |
| Размеры в упаковке | 780 х 400 х 800 мм |
| Вес прибора | 63 кг |
| Класс электробезопасности | Класс 1 Тип В |
| Аварийный сигнал прекращения подачи питания | При отсутствии или прекращении подачи питания и включенном переключателе аппарат незамедлительно подает аварийный сигнал |
| Таймер отработанного времени | Отображает время работы аппарата |
| Индикатор чистоты кислорода | Отображает различные уровни чистоты кислорода |
| Аварийный сигнал превышения давления | В случае если давление на выходе выше 0,46 МПа, аппарат подает аварийный сигнал. Если давление превышает 0,50 МПа, аппарат выключается автоматически. |

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Модель LF-H-10A может применяться в качестве источника кислорода в различных лечебных учреждениях. Давление на выходе у кислородного концентратора составляет 0,38МПа–0,42 МПа, и он может использоваться в качестве источника кислорода при подключении к центральной магистрали, к наркозному аппарату или аппарату искусственной вентиляции легких, а при уменьшении давления на выходе до 0,03 МПа – 0,07 МПа и увлажнении кислорода он может служить  источником кислорода для лиц, нуждающихся в кислородной терапии.

# РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура: 5°C~40°C

Относительная влажность: ≤80 %

Атмосферное давление: 860 гПа ~ 1060 гПа

Мощность: AC 220 В ± 22 В      50 Гц ± 1 Гц

5

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

Подключать и эксплуатировать кислородный концентратор возможно только с аппаратурой, технические характеристики которой (давление, расход, концентрация кислорода) лежат в пределах технических характеристик LF-H-10A.

КОМПАНИЯ  НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПОЛАДКИ, ВЫЗВАННЫЕ РЕЖИМОМ РАБОТЫ, ПРЕВЫШАЮЩИМ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНЦЕНТРАТОРА.

ВНИМАНИЕ!

Различные модели наркозно-дыхательного оборудования используют разную соединительную арматуру, поэтому возможно их  несоответствие соединительной арматуре LF-H-10A. Компания не обеспечивает потребителей соответствующими переходниками при стандартном заказе.

ВНИМАНИЕ!

В качестве резервной системы необходимо предусмотреть один из традиционных видов кислородного снабжения. Использование кислородного концентратора без резервной системы недопустимо!

При подключении концентратора к наркозно-дыхательной аппаратуре во время проведения оперативных вмешательств рекомендуется следить за состоянием больного так же, как и при использовании кислорода подаваемого централизованно (внешний вид больного, физические параметры).

6

Рис. 2 Схема работы LF-H-10A

- Регулятор клапана давления: используется для регулировки выходного давления кислородного концентратора; максимальное давление составляет                                0,38 МПа – 0,42 МПа.

- Кислородный манометр: указывает давление кислорода на выходе

- Расходомер: с помощью расходомера можно регулировать расход кислорода, а также он отображает расход кислорода.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается выключать расходомер при работающем аппарате!

- Таймер: отображает общее время работы аппарата

- Индикатор питания (зеленого цвета): при включенном питании горит индикатор зеленого цвета

- Индикатор повышенного давления (желтого цвета): в случае если рабочее давление превышает 0,46 МПа, включается желтый индикатор повышенного давления и одновременно подается аварийный сигнал

- Индикатор пониженного давления (красного цвета): в случае понижения рабочего давления ниже 0,46 МПа, включается красный индикатор пониженного давления и одновременно подается аварийный сигнал

- Стартовый ключ: при включенном питании установите блокирующий переключатель в позицию «включено», и аппарат начнет работать. В случае перебоев в подаче питания при включенном блокирующем переключателе, аппарат прекратит работу и подаст сигнал тревоги.

- Выход кислорода: патрубок выхода кислорода

- Сетчатый всасывающий фильтр: препятствует попаданию пыли и грязи в кислородный концентратор. Необходимо очищать один раз в две недели.

7

- Индикатор чистоты кислорода: свечение голубого индикатора указывает на высокую чистоту кислорода; свечение желтого индикатора – на нормальную чистоту кислорода;  свечение красного индикатора – на низкую чистоту кислорода

- Отображение зоны перехода чистоты кислорода: от голубого цвета до желтого цвета - 87 %-77 %

- Отображение зоны перехода чистоты кислорода: от желтого цвета до красного цвета - 65 %-55 %

Давление кислорода на выходе, установленное заводом-изготовителем, составляет 0,40 МПа. Электрическая розетка должна быть заземлена.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Распакуйте аппарат, удалите все упаковочные принадлежности и установите аппарат на полу. Подключите аппарат к сети – индикатор питания загорится зеленым цветом.

A) Схема подключения кислородного концентратора к наркозному аппарату или аппарату искусственной вентиляции легких (Рис. 4, 5)

- Подключите кислородный концентратор к наркозному аппарату или аппарату искусственной вентиляции легких с помощью кислородного шланга;

- Поверните стартовый ключ по часовой стрелки до упора, прибор включиться, загорится зелённая подцветка дисплея, индикаторы: пониженного давления и пониженной концентрации кислорода.

ВНИМАНИЕ!

Стартовые ключи являться уникальными для каждой единицы концентратора. В случае утери покупателем стартового ключа, фирма производитель не гарантирует его восстановление.

ВНИМАНИЕ!

Так как все концентраторы тестируются на заводе, при включение прибора на дисплее уже будет показано  некоторое время работы.

- Концентратор запуститься в режиме подготовки к работе (3-5 минут) после чего отключиться. В случае наличия в приборе небольшого остаточного давления концентратор может запуститься сразу, без подготовительного режима ;

- Затем верните стартовый ключ в исходное положение и ещё раз включите им прибор, концентратор заработает;

- Потяните(не сильно!) на себя регулятор клапана давления. Отрегулируйте, чтобы кислородный манометр показывал необходимое рабочее давление (0,38 – 0,42 МПа), зафиксируйте регулятор клапана давления  (путём нажатия на него). Установите расходомер на необходимый уровень потока.

Прибору необходимо 10-20 минут, что бы выйти на рабочею концентрацию кислорода.

ВНИМАНИЕ!

Прибор предназначен для работы с высоким давлением, в случае работы при низком давление (> 0,2МПа) концентратор (во избежание поломок)  может отключиться.

- Удостоверьтесь в надлежащей работе наркозного аппарата или аппарата искусственной вентиляции легких. Только затем возможно использование кислородного концентратора пациентами.

- По окончанию работы выключите прибор с помощью поворота стартового ключа против часовой стрелки: концентратор постепенно сбросит давление, затем некоторое время будет ещё работать вентилятор внутри прибора. Прибор не обязательно отключать от питания, так же не нужно сбрасывать уровень потока кислорода на 0 литров, не нужно скручивать регулятор клапана давления на 0 МПа. Если концентратор отключаться от питания, то перед  отключением необходимо подождать 10-20 минут, пока прибор полностью сбросит давление.

8

Рис. 4. Схема подключения кислородного концентратора к наркозному аппарату или аппарату искусственной вентиляции легких

Рис. 5. Схема подключения кислородного концентратора к дыхательному аппарату

B) Установите редуктор давления на кислородный терминал

Давление кислорода на выходе через редуктор давления – 0,03 МПа – 0,07 МПа и увлажнитель воздуха или кислородный ингалятор подача кислорода.

Совет: на один кислородный концентратор можно установить 4-5 кислородных терминала моделей GY-04 или GY-03.

9

Рис. 6.  Подключение кислородного концентратора к кислородным терминалам (сверху вниз).

ВНИМАНИЕ!

Данная модель кислородного концентратора рассчитана на круглосуточный режим работы, но завод производитель рекомендует для увеличения срока службы прибора делать каждые 8 часов технический 20-30 минутный перерыв.

В приборе встроен температурный датчик который автоматически отключает кислородный концентратор если температура компрессора достигает критических значений.

# 10

# СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Рис. 7. Схема электрического подключения LF-H-10.

11

РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Во избежание поломки или удара электрическим током во время чистки аппарата не смачивайте ткань моющим средством или водой.

- Необходимо регулярно менять воду в прикроватном  увлажнителе и соблюдать чистоту.С помощью отвертки снимите крышку сетчатого фильтра. Извлеките впускной фильтр. Промойте и высушите его перед установкой на место.

Рекомендуется очищать сетку всасывающего фильтра каждые две недели, но не реже каждых 100 часов работы.

12

Устранение неисправностей

| № | Неисправность | Возможная причина | Устранение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат не работает при включении или установке платы ИС, индикатор не светится, отсутствует сигнал тревоги | Отсутствует питание | Проверти электрическую розетку, проверти состояния питающего провода |
|  |  | Неисправность, вызванная самим оборудованием | Свяжитесь с производителем |
| 2 | Аппарат не работает или произошло снижение чистоты после того, как аппарат проработал некоторое время | Заблокировано всасывающее или выпускное отверстие | Проверьте состояние всасывающего и выпускного отверстий |
|  |  | Загрязнена сетка на входе | Откройте люк и очистите всасывающий фильтр. |
|  |  | Загрязнен всасывающий фильтр | Очистите или замените |
|  |  | Повышенная температура окружающего воздуха | Установите аппарат в место с хорошей вентиляцией. |
|  |  | Пониженное напряжение | Обеспечьте напряжение 220В ± 22В |
|  |  | Не работает вентилятор | Замените вентилятор |
| 3 | После включения аппарата кислород не поступает, и в увлажнителе не видны пузырьки. | Отключен регулятор расхода (не поднимается шарик). | Включите регулятор и, чтобы убедиться, что шарик поднимается |
|  |  | Пережата носовая канюля | Убедитесь в нормальном состоянии канюли |
|  |  | Неисправность, вызванная самим оборудованием | Свяжитесь с производителем |
| 4 | Необычный стук, шумы | Неисправность, вызванная самим оборудованием | Свяжитесь с производителем |
| 5 | Высокие или низкие сигналы аварийной ситуации во время работы оборудования | Неисправность, вызванная самим оборудованием | Свяжитесь с производителем |
| 6 | Включение желтого или красного индикатора чистоты кислорода во время работы машины | Неисправность, вызванная самим оборудованием | Свяжитесь с производителем |

# 13

# УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Температура: -40°C ~ 55°C

Влажность: ≤95 %

Атмосферное давление: 500 гПа ~ 1060 гПа

# ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийное обслуживание  производится в сервис-центре "Атмунг", по адресу: Россия, г. Москва, ул. Березовая аллея , д. 5 а .в течение одного года.	Пусконаладочные  работы и сервисное обслуживание прибора осуществляется на платной основе согласно дополнительному договору.

# СПЕЦИАЛЬНОЕ НАПОМИНАНИЕ

Настоящее руководство представляет собой техническое описание режимов эксплуатации, области применения и содержит инструкции по технике безопасности при использовании кислородного концентратора серии LF.

При использовании в медицинских целях порядок эксплуатации кислородного концентратора и проведения кислородной терапии согласовывайте с врачом.

Кислородный медицинский концентратор LF-H-10A  не должен применяться в хирургии или при оказании неотложной медицинской помощи без сопутствующего оборудования (наркозный аппарат, ИВЛ, кислородный увлажнитель и тп.)!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Наименование изделия	           Кислородный концентратор LF-H-10A

2. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.

3. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

4. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!

Срок гарантии		1 год

Дата продажи

14

# Text boxes

Эксплуатация установки  допускается квалифицированным медицинским персоналом Необходимо иметь альтернативный источник кислорода в случае отключения электроэнергии или  в случае неисправности  установки.

Уделите особое внимание сохранению в чистоте трубопроводов, накопителя и деталей, контактирующих с  кислородом, чтобы избежать возгорания или взрыва. Периодически проверяйте наличие утечек в соединениях мыльным раствором или другим, совместимым с кислородом.

Кислород активно усиливает процесс горения.    В среде насыщенной кислородом,  даже  негорючие в обычных условиях материалы  при появлении искры  или нагреве  могут воспламеняться.

Чтобы избежать возгорания или взрыва, не храните вблизи концентратора или накопителя бензин, керосин, масла, хлопковые ткани, краску и другие легковоспламеняющиеся материалы.

Не курите и не допускайте наличие огня вблизи кислородного концентратора и накопителя.

Поместите таблички: НЕ КУРИТЬ и  ОГНЕОПАСНО в месте расположения кислородного концентратора и накопителя.

Подсоединять электрический кабель кислородного концентратора только в розетку с заземлением  и так, чтобы исключить случайное выключение. Не используйте удлинитель.

Перед вскрытием корпуса убедитесь, что питание отключено.

Не допускается частое включение и выключение аппарата.

Во избежание пуска компрессора под давлением (это сокращает срок его эксплуатации), перед повторным включением аппарата необходимо сделать перерыв от 3 до 5 минут. Не допускается блокирование входа и выхода кислорода во избежание остановок в работе аппарата в связи с повышением температуры.

Рекомендуется очищать сетку всасывающего фильтра каждые две недели, но не реже каждых 100 часов работы.