Индивидуальный предприниматель Сартаков Вячеслав Геннадьевич

ИНН 540954525091   ОГРНИП 309547321000029

630046 Новосибирск, ул. Маяковского 24/1 кв. 79,

P/C  № 40802810900430001605 В новосибирском филиале ОАО «Банк Москвы» г. Новосибирск

БИК 045004762, Кор. Счет №30101810900000000762

Телефон (383) 292-04-10; e-mail: sartakov@e-kislorod.ru сайт www.e-kislorod.ru

Инструкция по эксплуатации и

краткое описание сервисного обслуживания

# медицинский кислородный концентратор

## «MZ-30»

компания - производитель

## «AirSep» (США)

Новосибирск

Оглавление

1. Меры Безопасности. 3 2. Спецификация и стандартная комплектация. 4 3. Принцип работы концентратора MZ-30. 5 4. Установка.. 5 5. Запуск установки в работу. 6 6. Схема включения кислородного концентратора MZ-30. .....................................7 7. Работа установки. 8 7.1 Автоматический и ручной режим. 8 7.2 Система контроля концентрации. 8 7.3 Манометры. 8 7.4 Резервная система кислорода. 8 7.5 Выключение прибора. 8 7.6 Выключение установки на длительный период. 8 8. Требование к помещению. 9 9. Краткое описание по сервисному обслуживанию. 9 9.1 Фильтр грубой очистки воздуха. 9 9.2 Входной фильтр компрессора. 9 9.3 Фильтр тонкой очистки. 10 9.4 Обслуживание компрессора. 10 9.5 Обслуживание клапанов и адсорбционных колонок. 10 9.6 Обслуживание электронных плат и системы контроля концентрации кислорода. 10 10. Некоторые неисправности и способы их устранения. 11 Пневмосхема концентратора MZ-30. ...................................................................13 Электрическая схема концентратора MZ-30. .......................................................14 Инструкция включения и выключения кислородного концентратора MZ-30. ..........15 ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОСТАВЩИКА.........................................................................17 Гарантийный талон............................................................................................18 Регистрационное удостоверение.........................................................................19 Сертификат соответствия...................................................................................20

1. Меры Безопасности.

2. Спецификация и стандартная  комплектация.

Давление на выходе:  ............ 0-345 kPa (0-3.4 атм.), (0-50 psig)

Производительность:  ............ 15 л/мин (0,9 м3/час)

Точка росы: ............................ -73°C

Концентрация кислорода: ..... 92% ( 3%, при  15 л/мин (0,9 м3/час)

Габариты: ..............................  61 x 51 x 25,5 см. (В x Ш x Г) (Блок компрессоров)

..............................  91,5 x 61 x 30,5 см. (В x Ш x Г) (Блок генератора)

..............................  51 х 130 см. (Диаметр х В) (Ресивер кислорода)

Вес: ........................................  45 кг. (Блок компрессоров)

........................................	72 кг. (Блок генератора кислорода)

........................................	68 кг. (Ресивер кислорода)

Электропитание: ...................  220 В, 50 Гц, 5,5 А (±10%)

Потребляемая мощность: ...... 1,2  кВт

| № | Наименование | № по каталогу | количество | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные узлы кислородного концентратора МZ-30 |
| 1 | Генераторный блок | б/н | 1 |  |
| 2 | Компрессорный блок | б/н | 1 |  |
| 3 | Накопитель- ресивер кислорода (227 литров) | ТА019 | 1 |  |
| Соединительная арматура |
| 4 | Шланг подачи воздуха 1,2 м | НО051-2 | 1 |  |
| 5 | Соединительный кислородный шланг 2,1 м | НО051-1 | 1 |  |
| 6 | Соединительный кислородный шланг 3 м | НО051-3 | 1 |  |
| 7 | Блок вентилей основной – резервной подачи | VA147-1 | 1 |  |
| 8 | Дроссель-вентиль | VA297-1 | 1 |  |
| 9 | Вентиль подачи продукта с предохранительным клапаном | VA150-1 | 1 |  |
| 10 | Редуктор подачи кислорода с расходомером | б/н | 1 |  |
| Расходные материалы |
| 11 | Сменный элемент биологического фильтра | FI018-1 | 1 | на 8000 часов |
| 12 | Фильтр грубой очистки воздуха | FO015-1 | 1 |  |
| 13 | Фильтр тонкой очистки воздуха компрессора | FO039-1 | 1 |  |
| 14 | Тефлоновая лента | ТР00-1 | 1 |  |
| 15 | Предохранитель, 3 амп. | FU004-1 | 2 |  |
| Сопроводительная документация |
| 16 | Инструкция пользователя на русском языке |  | 1 |  |
| 17 | Регистрационное Удостоверение MZ |  | 1 |  |
| 18 | Сертификат Соответствия ГС |  | 1 |  |

3. Принцип работы концентратора MZ-30.

Этот кислородный концентратор состоит из двух блоков и накопителя (ресивера).  Меньший по размеру блок содержит два компрессора, которые подают воздух в систему.  Каждый компрессор имеет отдельный выключатель и предохранитель.  Провод электропитания блока компрессоров необходимо подсоединить в розетку блока  генератора.  Этот провод не должен включаться в сетевую розетку, т. к. работой компрессорного блока  управляет автоматика, смонтированная в блоке генератора. Блок генератора содержит колонки, клапана и другие узлы.  Провод электропитания блока генератора подсоединяется в сетевую розетку.

Компрессорный блок подает сжатый воздух в блок генератора. Внутри генераторного блока сжатый воздух подается на систему подачи/сброса. Набор клапанов контролирует и дозирует подачу воздуха в каждую колонку.  Кроме того, клапаны соединяют колонки с двумя глушителями, через которые удаляется обедненный воздух из колонок. Молекулярное сито, находящееся в колонках, адсорбирует (задерживает) азот и пропускает кислород.

С верхней части колонок кислород подается на систему подачи готового продукта. Также эта система контролирует подачу части кислорода из одной колонки в другую. Во время  сброса давления на колонке осуществляется процесс очищения (восстановления) адсорбента.  Через обратные клапана кислород  попадает на  контроллер потока. Контроллер потока защищает от  получения кислорода низкой концентрации при превышении расхода.  Затем кислород проходит через клапан продукта, который закрывается, когда установка находится в ждущем режиме.  Небольшая часть кислорода после клапана продукта постоянно поступает через регулятор на плату анализатора, которая проводит мониторинг концентрации кислорода.

4. Установка (см. схему стр.7).

- Надежно смонтируйте оба блока, так чтобы было минимум 60 см  свободного пространства вокруг блока компрессоров.  Взаимное расположение блоков произвольно.

- Присоедините воздушный шланг (красного цвета), идущий  от блока компрессоров к переходнику блока генератора, на  левой стороне  блока.

- Присоедините дроссель-вентиль (если он не подсоединен) к переходнику, расположенному с правой стороны корпуса кислородного генератора. Этот вентиль имеет просверленное отверстие, малого диаметра,  которое определяет поток кислорода во время продувки  и заполнения ресивера.

- Присоедините вентиль подачи продукта с предохранительным клапаном к нижнему штуцеру ресивера.

- Присоедините кислородный шланг (зеленого цвета), идущий от дроссель-вентиля  к нижнему вентилю ресивера с предохранительным клапаном.

- Редуктор подачи кислорода с расходомером установите  на верхнем штуцере ресивера.  Редуктор настраивается на выходное давление до 345 kPa (3,4 атм.), (50psig).

- С расходомера кислородным шлангом (зеленого цвета) установку присоединяют к разводке или непосредственно к потребителю кислорода.

- При монтаже установки с резервной системой (например, кислородным баллоном высокого давления) необходимо использовать Т-образный блок с шаровыми кранами (см. рис.1).  Присоедините шланги от редуктора ресивера и от редуктора резервной системы (баллон высокого давления) к шаровым кранам. Центральный штуцер блока подсоединяется к потребителю.  Соединение резервной системы кислорода с установкой MZ и потребителем может быть исполнено в двух вариантах:

  - Оба шаровых крана (1), (3) на               Т-образном блоке – ОТКРЫТЫ. Редуктор подачи кислорода на резервной системе установите на отметке 3,2 атм. (47 psig) – чуть ниже выходного давления 3,4 атм.    (50 psig) установки MZ. Данный вариант позволяет обеспечивать кислородом потребителя в  ситуациях, когда потребление кислорода превышает 15 л/мин. и такой режим сохраняется свыше 15 – 30 минут (или при аварийном отключении).  При потреблении кислорода менее 15 л/мин резервная система не используется.

  - Один из шаровых кранов открыт, другой закрыт. Потребление кислорода происходит только из установки MZ или резервной системы и переход от одного вида обеспечения кислородом к другому осуществляется вручную– закрыть один из кранов и открыть другой.

- Подключите провод электропитания компрессоров к генератору, а провод от                                               блока генератора в сеть.  На генераторном блоке, на тумблере «on/off» загорится зеленая подсветка, что указывает на наличие напряжения в установке.

5. Запуск установки в работу.

- Перекройте, если не перекрыта, резервную систему подачи кислорода (баллон высокого давления).

- Отсоедините шланг от расходомера редуктора на ресивере. Это позволит продуть воздух из ресивера.

- Поставьте дроссель-вентиль в положение: ЗАКРЫТО (см. рис.2).

- Установите MZ в ручной режим (тумблер генератора в положение ‘Manual’).

- Убедитесь, что выключатели обоих компрессоров находятся в положении Вкл. (‘On’).

- Включите прибор тумблером на генераторе в положение ‘On’.  В момент включения прибора загорается красная лампа  -  показатель низкой концентрации кислорода на выходе из прибора и 4 секунды  звучит звуковой сигнал - тест системы анализатора концентрации кислорода.  Прибор должен проработать в течение 45 мин. с расходом 8-10 л/мин., чтобы вытеснить воздух из ресивера.

- Перекройте расходомер, чтобы поднять давление кислорода в ресивере.

- Оставьте в таком положении прибор работать в течение 1,5 часов.  Для контроля  давления, можно полностью открыть редуктор кислорода установленный на ресивере.

- При достижении давления более 3 атм. (45 psig) на манометре редуктора, установите  дроссель-вентиль в положение: ОТКРЫТО (см. рис.2).

- Соедините  шланги кислородной разводки, откройте расходомер на редукторе и шаровые краны (1),(2) Т-образного блока.

- Оставьте установку  работать примерно 15 мин. в режиме подачи 15 литров в минуту, чтобы продуть воздух из системы кислородной разводки.

- Переключите установку в автомати-   ческий режим (тумблер в положение «Auto»), дать прибору проработать до автоматического выключения.

- Откройте шаровой кран(3) Т-образ- ного блока резервной системы.

- Проверьте все переходники и соеди- нения на наличие утечек (мыльным раствором).

* п.п.1,10,11,13 не рассматриваются в

случае прямого подключения ресивера к                                                                        потребителю кислорода.

7. Работа установки.

## 7.1 АВТОМАТИЧЕСКИЙ И РУЧНОЙ РЕЖИМ.

Это оборудование имеет два режима работы – ручной и автоматический  (Manual,  Auto).  В ручном режиме прибор работает непрерывно.  Этот режим  используется только при первоначальном запуске. В автоматическом режиме прибор  работает до тех пор, пока давление в ресивере не достигнет установленного значения 4,2-4,4 атм. (62-64 psig).  В этом случае прибор автоматически отключается.  Когда давление в ресивере  упадет до отметки 3,5-3,7 атм. (52-54 psig)  прибор должен автоматически включиться.  Установка должна работать в таком режиме.

## 7.2 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ.

Кислородный концентратор MZ-30 оборудован  системой контроля концентрации кислорода.  Если концентрация производимого кислорода опустится ниже отметки 85 % ((3%), загорится красная лампочка  на панели  генератора.  Если концентрация ниже 85% сохранится в течение 15 минут, включается звуковой сигнал тревоги. Внимание!  Этот сигнал включается в течение 4 секунд при запуске оборудования.

Кислородный датчик анализирует концентрацию кислорода подаваемого из генератора.  Если низкая концентрация кислорода будет в ресивере, то сигнализация не сработает.  Низкая концентрация кислорода в накопителе может быть в том случае, если  процедура запуска концентратора  была выполнена неправильно.  Например, не прокачен ресивер и система разводки кислорода.

## 7.3 МАНОМЕТРЫ.

Манометр расположенный слева на блоке генератора показывает давление поступающего воздуха.  Манометр расположенный справа  показывает давление кислорода на выходе из колонок.

## 7.4 РЕЗЕРВНАЯ СИСТЕМА КИСЛОРОДА.

Резервная система кислорода должна использоваться  в случае отключения электропитания или неисправности самого прибора. МZ-30 производит до 15л/мин. кислорода при концентрации  92% ((3%) и давлении  на выходе 3,4 атм. (50 psig). Если потребление  превысит 15 л/мин., давление в ресивере упадет  и при падение давления ниже 3,3 атм. (48 psig)  начнется поступление кислорода из резервной системы (баллона высокого давления).

## 7.5 ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА.

Этот  прибор должен работать в автоматическом режиме.  Когда расход кислорода отсутствует, давление в ресивере повысится и установка перейдет в ждущий режим. Прибор не включиться, если не будет забора кислорода из ресивера.  В этом случае нет необходимости отключать прибор.

## 7.6 ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД.

- Закрыть расходомер на  ресивере,

- Закрыть дроссель-вентиль,

- Перекрыть шаровые краны,

- Выключить генератор, установив  выключатель ON/OFF (вкл./выкл.) в положение OFF(выкл.),

- Отключить установку от сети электропитания.

8. Требование к помещению.

ВНИМАНИЕ!

Температура в месте нахождения установки должна находиться в пределах 4 – 400C

Относительная влажность воздуха до 85%

Чтобы достичь высокой концентрации кислорода  необходимо обеспечить достаточный воздухообмен в  помещении, где  смонтирована установка.

Существенно снизить требования к вентиляции в помещении поможет раздельное расположение генераторного и компрессорного блоков. В этом случае выброс отработанного воздуха из генераторного блока гарантированно не попадет в компрессор.  При этом возможно, так расположить блок компрессоров, чтобы снизить уровень шума.  Однако необходимо проконсультироваться с поставщиком по требованию к размерам воздушной магистрали между генератором и компрессорным блоком.  В противном случае Компания не несет  ответственность за  концентрацию производимого установкой кислорода.

9. Краткое описание по сервисному обслуживанию.

ВНИМАНИЕ!

В целях Вашей безопасности перед проведением работ по обслуживанию установки убедитесь, что прибор не включен в сеть и  в генераторе, магистралях и внешнем ресивере не находится кислород под давлением. Для сброса давления во внешнем ресивере используйте расходомер.

Единственное необходимое плановое  обслуживание – это чистка или замена фильтров.  Два внешних фильтра компрессоров нужно чистить еженедельно.  Два фильтра, установленные в глушители на входе  компрессоров должны  чиститься каждые полгода. При интенсивной работе- чаще.  Эти фильтры можно мыть с мылом и водой.  Их необходимо высушить перед установкой.  Фильтр тонкой очистки (биологический фильтр) требует замены  1 раз в год или через 8000 часов работы прибора.  Он находится рядом с контроллером потока внутри блока генератора в цилиндре синего или черного цвета в верхнем  углу генераторного блока.

## 9.1 ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ  ВОЗДУХА.

Наружный фильтр грубой очистки  воздуха расположен на левой панели компрессорного блока и легко извлекается рукой. Обслуживание фильтра сводится к очистке его в мыльном водном растворе, под струей проточной воды и последующей просушке. Периодичность очистки фильтра один раз в неделю, или чаще при работе в загрязненном помещении. Пока  одни фильтры сушатся, можно использовать запасные фильтры. Ни в коем случае не устанавливать в прибор влажный фильтр!

- Срок эксплуатации определяется появлением на фильтре механических повреждений.

## 9.2 ВХОДНОЙ ФИЛЬТР КОМПРЕССОРА.

Этот фильтр расположен внутри компрессорного блока в черном круглом пенале, укрепленном на глушителе компрессоров. Извлечь фильтр можно, сняв крышку с пенала. Обслуживание фильтра компрессора аналогично внешнему фильтру грубой очистки  воздуха. Периодичность очистки фильтра один раз в полгода или чаще, в зависимости от условий работы.

- Срок эксплуатации определяется появлением механических повреждений.

## 9.3 ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ.

Фильтр тонкой очистки расположен внутри блока генератора в цилиндре синего или черного цвета в верхнем левом углу. Перед заменой убедитесь, что Ваши руки чистые и не испачканы маслом. Фильтр тонкой очистки стоит на линии подачи кислорода, и присутствие масла может привести к пожару или взрыву!  Придерживая одной рукой основание, отверните корпус фильтра против часовой стрелки. После замены фильтрующего элемента  произведите  сборку  в  обратном порядке.  В комплекте к прибору поставляется дополнительный  фильтр на 2-ой год эксплуатации.

- Срок эксплуатации одного  фильтра – 8 000 часов.

## 9.4 ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПРЕССОРА.

Компрессор не требует  обслуживания, до тех пор, пока установка дает кислород нужного давления и концентрации.

Профилактические работы ориентировочно проводятся через 7 000-10 000 часов эксплуатации. Профилактика заключается в замене двух цилиндров с поршнями и прокладками. В случае невозможности проведения профилактического ремонта или поломки компрессора рекомендуется его замена.

## 9.5 ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛАПАНОВ И АДСОРБЦИОННЫХ КОЛОНОК.

Определенных норм по обслуживанию клапанов нет. В случае, когда клапан начинает издавать повышенный шум или западает, внутренние компоненты клапана легко заменяются. При этом не нужно извлекать и менять корпус клапана. Если есть признаки повреждения обмотки клапана, отсоедините от него оба провода и измерьте сопротивление катушки. Сопротивление рабочей обмотки должно составлять 1000–2000 Ом.

- Срок эксплуатации клапанов –  до 25 000 часов работы.

- Срок эксплуатации адсорбционных колонок при правильной их эксплуатации -до 25 лет. Период эксплуатации колонок определяется чистотой подаваемого в них воздуха и  отсутствием в нем влаги.

## 9.6 ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТ И СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ                                                     888888888888888888888888888888КИСЛОРОДА.

При нарушении работы любой электронной платы они легко заменяются.

10. Некоторые неисправности и способы их устранения.

Внимание!

В целях Вашей безопасности перед проведением работ по обслуживанию концентратора убедитесь, что отсутствует давление и прибор отсоединен от сети.

Электронные платы содержат компоненты чувствительные к электростатическому воздействию. Соблюдайте осторожность!

в случае выхода платы из строя по вине потребителя, гарантийные обязательства  аннулируются.

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Кислородный концентратор включен в сеть электропитания, индикатор на выключателе ON/OFF не горит. | Нет питания в сети. Нарушение контакта в цепи питания концентратора. 3. Сгорел предохранитель. 4. Неисправен выключатель ON/OFF. | Проверить напряжение в сети. Проверить наличие напряжения до выключателя ON/OFF. Заменить предохранитель. Заменить выключатель ON/OFF. |
| Кислородный концентратор не работает, выключатель ON/OFF в положении ON, индикатор напряжения горит. Переключатель Auto/man в положении man, индикатор на переключателе не горит. | Неисправен выключатель ON/OFF. Неисправны цепи питания платы управления. 3. Неисправна плата управления. 4. Низкое напряжение в сети. | Заменить выключатель ON/OFF. Проверить цепи питания. Заменить плату управления. Стабилизировать напряжение до 220В +10% |
| Кислородный концентратор работает, но не горит подсветка переключателя Auto/man, (автомат./ручное) переключатель в положении man. | Нарушено питание в сети переключателя Auto/man. 2. Неисправна плата. 3. Неисправен переключатель Auto/man. | Проверить наличие электропитания на переключателе Auto/man. Заменить плату. Заменить переключатель Auto/man. |
| Компрессор не работает. Сетевой выключатель в положении «ON». | Нарушены электрические соединения. Сгорел предохранитель. Дефект сетевого выключателя. Неисправна плата. Неисправен компрессор. | Проверить электрические соединения. Заменить предохранитель. Заменить выключатель. 4. Заменить плату. 5. Заменить компрессор. |
| При включении концентратора слышен постоянный шум сбрасываемого воздуха. | Не работает клапан запуска компрессора. 2.Неисправна плата управления. | Прочистить или заменить клапан компрессора. Заменить плату. |
| Работа концентратора сопровождается прерывистым звуковым сигналом. Концентрация кислорода на выходе низкая. | Утечки воздуха или кислорода. Неисправна плата управления. Загрязнение адсорбента. Неисправен соленоидный клапан. | Определить и устранить утечки. Заменить плату. Заменить колонки. Определить и заменить или отремонтировать клапан. |
| Звуковая сигнализация не работает. | Нарушение электропитания. Неисправный зуммер. Дефект сетевого выключателя. | Проверить электрические соединения. Заменить зуммер. Заменить сетевой выключатель. |
| Концентратор не работает в автоматическом режиме. | Не отрегулирован или неисправен датчик давления. | 1. Отрегулировать или заменить датчик давления. |
| Низкая концентрация кислорода. | Не соблюдена процедура включения в работу. Недостаточный воздухообмен. Кратковременное нарушение электропитания Ошибка в работе клапанов. Дефект в электропроводке. Дефект платы управления. Засорение фильтров грубой очистки. Компрессор не создает необходимого давления. 9. Загрязнение или порча адсорбента. | Повторить согласно инструкции. Изменить условия эксплуатации. Повторить процедуру включения в работу. Определить клапан и перебрать или заменить. Проверить электрические соединения. Заменить плату. Следить за регулярностью очистки фильтров. Перебрать или заменить компрессор. Заменить адсорбционные колонки. |

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОСТАВЩИКА

Срок службы прибора 8 - 10 лет, при условии соблюдения всех требований данной инструкции и своевременного ТО (технического обслуживания).

При обнаружении неисправности в приборе необходимо сообщить:

- Когда и у какой фирмы  был приобретен прибор,

- Количество отработанных часов (по счетчику часов работы прибора),

- Заводской номер прибора,

- Подробно описать возникшую проблему с разбивкой по времени (когда после включения прибора возникает и как  проявляется неисправность).

Адреса и реквизиты:

AirSep Corporation

401 Creekside Drive, Buffalo, NY 14228-2085 USA

tel.: 716-691-0202;

fax: 716-691-4141;

Гарантийное и постгарантийное обслуживание – компания «ЛайфКор Интернешнл» (Россия) – эксклюзивный представитель «AirSep» на  территории России и СНГ.

# Text boxes

Эксплуатация установки MZ  допускается квалифицированным медицинским персоналом.

Необходимо иметь альтернативный источник кислорода в случае отключения электроэнергии или  в случае неисправности  установки.

Уделите особое внимание сохранению в чистоте трубопроводов, накопителя и деталей, контактирующих с  кислородом, чтобы избежать возгорания или взрыва.

Периодически проверяйте наличие утечек в соединениях мыльным раствором или другим, совместимым с кислородом.

Кислород активно усиливает процесс горения.    В среде насыщенной кислородом,  даже  негорючие в обычных условиях материалы  при появлении искры  или нагреве  могут воспламеняться.

Чтобы избежать возгорания или взрыва, не храните вблизи концентратора или накопителя бензин, керосин, масла, хлопковые ткани, краску и другие легковоспламеняющиеся материалы.

Не курите и не допускайте наличие огня вблизи кислородного концентратора и накопителя.

Поместите таблички: НЕ КУРИТЬ и  ОГНЕОПАСНО в месте расположения кислородного концентратора и накопителя. AirSep настоятельно рекомендует,  чтобы весь персонал был обучен безопасному обращению с кислородным оборудованием.

Подсоединять электрический кабель кислородного концентратора только в розетку с заземлением  и так, чтобы исключить случайное выключение. Не используйте удлинитель.

Т-ОБРАЗНЫМ БЛОКОМ

от

накопителя-

ресивера

Кислород потребителю

Рис.1  Т-образный вентиль

от

резервной

системы

кислород

потребителю

от

резервной

системы

РЕДУКТОР

ВЕНТИЛЬ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ

Рис.2 Дроссель-вентель

Т-образный

вентиль

(1)

от

накопителя-

ресивера

(3)

(2)

ЗАКРЫТ

ОТКРЫТ

6. Схема включения кислородного концентратора  MZ-30.

РАСХОДОМЕР

СЖАТЫЙ ВОЗДУХ (КРАСНЫЙ ШЛАНГ)

ЭЛ. ПИТАНИЕ

КИСЛОРОД

(ЗЕЛЕНЫЙ ШЛАНГ)

8

7

13