# Инструкция по настройке лечебных параметров

Аппарат autoCPAP

SOMNObalance e       WM 27420

SOMNObalance e  с  SOMNOaqua    WM 27460

Передняя панель с дисплеем

| Кнопка вкл/выкл | Кнопка увлажнителя | Кнопка Softstart |
| --- | --- | --- |

В этой инструкции объясняется установка лечебных параметров непоследственно на аппарате SOMNObalance e. В качестве альтернативы, можно установить параметры дистанционно с помощью SOMNOadjust и с помощью программного обеспечения SOMNOsupport. Эта инструкция предназначена только для квалифицированного специально обученного медицинского персонала. Обязательно прочитайте инструкцию, которая поставляется в комплекте с каждым аппаратом.

Как войти в режим настройки.

1. Аппарат должен быть включен в сеть и кнопка включение/выключение должна быть в положении выключено.

2. Нажмите и удерживайте кнопку Softstart  до тех пор, пока на экране ни появится, «Soft 0»,  «Soft 1» или «Soft2» затем нажмите на кнопку увлажнителя . Через примерно 4 секунды первая настраиваемая величина появится, величина которую можно настроить замигает.

3. Увеличивайте настраиваемую величину с помощью кнопок вкл/выкл  или уменьшайте с помощью кнопки Softstart . Если вы будете удерживать кнопку, скорость настройки возрастет. Нажмите  кнопку увлажнителя , чтобы перейти к следующей величине.

4. Для выхода из режима настройки нажмите кнопку увлажнителя и удерживайте ее 3 секунды. Если вы не нажимаете ни на одну кнопку в течение 15 секунд, то аппарат автоматически выходит из режима настройки.

Настраиваемые величины.

| Параметр |  | Диапазон значений |
| --- | --- | --- |
| Режимы терапии |  | APAP, CPAP |
| В режиме СРАР: СРАР давление | P | SOMNObalance 4 – 18 hPa SOMNObalance e 4 – 20 hPa |
| В режиме АРАР: нижняя граница давления | Pmin | 4 hPa - Pmax |
| В режиме АРАР: верхняя граница давления | Pmax | SOMNObalance 4 – 18 hPa SOMNObalance e 4 – 20 hPa |
| В режиме АРАР: скорость повышения давления |  | 0.1 – 0.4 hPa/s |
| Уровень softPAP | Soft | 0 1 2 | Нет/Отключено Небольшое снижение Нормальное снижение |
| Блокировка softPAP | SLOC SLOC | 0 1 | Отключено Активировано |
| Давление Softstart (мягкого старта) |  | APAP: 4 hPa – Pmax CPAP: 4 hPa - CPAP |
| Блокировка информационного меню | ILOC ILOC | 0 1 | Отключено Блокировка активирована, расширенное меню не может быть использовано (Заводская установка) |
| Время |  | ч/мин |
| Дата |  | Д/М/Г |
| Стирание данных | CLERr |  |

Общая блокировка мягкого старта Softstart

Если давление Softstart установлено < 4hPa , то на экране появляется «--«. Softstart теперь заблокирован и не может быть активирован пациентом.

Общая блокировка настройки softPAP.

Если для softPAP выбрана настройка SLOC 1 (Активировано), то текущее значение softPAP (Soft 0/1/2) заблокировано и не может быть изменено пациентом.

Если вы решили позволить пациенту настраивать уровень softPAP, то выберите значение SLOC 0 (Отключено).

Общая блокировка расширенного информационного меню.

Если выбрана установка информационного меню ILOC1 (Активировано), то с экрана аппарата в информационном меню можно считать только длительность терапии. (См. Раздел «Считывание терапевтических данных»).

Стирание данных терапии.

Данные терапии стирают при передаче аппарата другому пациенту.

- Войдите в режим настройки.  После даты на экране появляется CLERr.

- Для того, чтобы стереть данные нажмите на кнопку  включение/выключение   и затем также на кнопку увлажнителя  (не отпуская кнопки вкл/выкл). Удерживайте обе кнопки до тех пор, пока на CLERr ни начнет мигать на дисплее. Отпустите кнопки.

Процесс очистки памяти аппарата можно считать завершенным, когда мигания на экране прекратятся. После этого данные вернуть будет невозможно.

Подключение к системе SOMNOsupport  и к полисомнографу.

Вы можете подключмть SOMNObalance e  к SOMNOsupport и к ПСГ одновременно. Для этого потребуется Y- образный кабель (разделитель) WM 24972, который подключается к разъему на передней панели аппарата SOMNObalance e.

Кабель для подключения к ПК (для  SOMNOsupport) и кабель для подключения к ПСГ могут быть подключены к этому Y- образному кабелю.

Для этого предлагаются следующие аксессуары:

| Аксессуар | Кат. номер |
| --- | --- |
| Кабель соединения PSG без контактного соединения | WM 23976 |
| Кабель соединения для Weinmann - ПСГ | WM 24037 |
| Кабель соединения для Respironics / H + LY - ПСГ | WM 23904 |
| Кабель соединения для Viasys – ПСГ (Jäger) | WM 23908 |
| Кабель соединения MAP - ПСГ | WM 23929 |
| Кабель соединения Stimotron – ПСГ | WM 23941 |
| Y-образный кабель (разделитель) | WM 24972 |
| SOMNOsupport. | WM 23975 |

Вы можете напрямую передать 2 из 3 параметров - давление, поток, утечки непосредственно с аппарата на ПСГ. Выбор осуществляется в SOMNOsupport.  Это означает, что Вам не нужен пневмотахограф для контроля терапии. Внимание, в случае использования дополнительного оборудования, в контуре возникает дополнительное сопротивление, что может внести искажения в результаты измерения. Перечень совместимых с аппаратом  пневмотахографов можно получить у производителя Weinmann.

Терапия.

SOMNObalance e сохраняет следующие данные в детализированной форме за 35 часов:

- Давление

- Поток

- Относительное значение минутного дыхательного объема

- Респираторные события

- Статус (вдох, выдох, артефакт)

Данные о давлении, потоке, респираторных событиях (апноэ, гипопноэ, ограничения потока, храп и т.д.) сохраняются в памяти аппарата в сжатой форме (time-compressed form) за 180 лечебных ночей.

За предыдущие 30 ночей данные сохраняются с большим разрешением по времени.

Считывание и обработка этих данных возможны только с помощью программы SOMNOsupport. Потеря потока рассчитывается для дисплея.

Для получения более подробной информации о считывании и обработки данных терапии, а также об установке параметров, обратитесь к инструкции по использованию SOMNOsupport.

Примечание:

Если в процессе терапии отключается электроснабжение, то данные за последние несколько минут (максимум 10) данной процедуры не сохраняются.

Считывание терапевтических данных.

Процедура считывания терапевтических данных с аппарата описана в инструкции по эксплуатации.

Для считывания RDI (индекса респираторных нарушений), процента терапии с неприемлимо высокими утечками и 90% персентиля – блокировка информационного меню должна быть отключена, т.е. значение настройки для информационного меню должно быть установлено на ILOC 0, как показано в таблице  «Настраиваемые величины».