1.  Назначение и область применения

Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения является действенным санитарно-противоэпидемическим средством, направленным на подавление жизнедеятельности микроорганизмов  в воздушной среде и на поверхностях помещений. Обеззараживание воздуха УФ-излучением  входит в число средств, обеспечивающих снижение уровня инфекционных заболеваний, дополняет обязательное соблюдение действующих санитарных норм и правил по устройству и содержанию помещений.

Антимикробное действие УФ-излучения, являющегося частью спектра электромагнитных волн (длина волны 205 -315 нм) оптического диапазона, проявляется в деструктивно - модифицирующих фотохимических поражениях ДНК в клеточном ядре микроорганизмов, что приводит к гибели микробной клетки в первом или последующем поколениях.

Облучатель бактерицидный БНБ 01-11-001 ”Кристалл” (в дальнейшем - облучатель) предназначен для обеззараживания воздуха жилых и нежилых помещений бытового назначения. Основным элементом облучателя является бактерицидная лампа

При использования соответствующих ламп дневного света (КЛ-7, КЛ-9, КЛ-11 и их зарубежные аналоги)  облучатель может использоваться в качестве светильника.

2. Технические данные

- Напряжения питания от сети переменного тока с частотой 50±0,5Гц, В: ……..220±10%

- Потребляемая мощность не более, Вт: ................................................…..…............15

- Облученность на расстоянии 1м не менее, Вт/м: ....................................................0,75

- Время установления рабочего режима не более, мин: .............................................1

- Время непрерывной работы не более, ч: ..................................................................12

- Продолжительность перерыва перед повторным включением, мин: ....................10

- Тип лампы: ................................. ДКБ-7, ДКБ-9, ДКБ-11, PL-S 7W, PL-S 9W, PL-S 11W

- Средняя продолжительность горения лампы ДКБ-11, ч ……………..………....6000

3. Требования по безопасности

При эксплуатации облучателя необходимо руководствоваться  требованиями настоящего паспорта.

В случае боя лампы необходимо (при наличии) собрать ртуть резиновой грушей и промыть это место однопроцентным раствором марганцовокислого калия.

Обеззараживание воздуха следует производить в отсутствии людей.

После завершения обеззараживания помещение рекомендуется проветрить.

Запрещается!

- Присутствие людей в помещении с включенным облучателем.

- Присутствие детей при включении облучателя.

- Присутствие животных и цветов и декоративных растений в облучаемой зоне.

- Производить ремонт или замену лампы включенного в электрическую сеть облучателя.

- Эксплуатировать облучатель с нарушенной изоляцией проводов.

4. Комплектность

В комплект поставки облучателя должны входить:

- Облучатель			 		- 1шт.

- Бактерицидная лампа			- 1шт.

- Упаковка облучателя			- 1шт.

- Паспорт					 -1 шт.

5. Подготовка к работе

Извлеките облучатель и лампу из упаковки. Протрите (при необходимости) лампу салфеткой. Осторожно вставьте лампу в патрон. Вид собранного облучателя показан на рисунке.   Ё1Вынимать лампу из облучателя следует с особой осторо-жностью, держа её за цоколь.

6. Рекомендации по применению

## В таблице приведены ориентировочные данные времени облучения при обеззараживании помещений для различных микроорганизмов2 . Эффективность бектерицидного действия – 90%.

| Вид микроорганизмов | Время облучения. |
| --- | --- |
| Золотистый стафилококк | 2ч. |
| Дифтерийная палочка | 1ч. 20мин. |
| Желтая Сарцина | 7ч. 40мин. |
| Кишечная палочка | 1ч. 10мин. |
| Синегнойная палочка | 2ч. 5мин. |
| Вирус гриппа | 1ч. 25мин. |
| Бактериофаг кишечной палочки | 1ч. 25мин. |
| Грибы, грибковая плесень | 9ч. 25мин. |

7. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует работу облучателя при соблюдении владельцем правил эксплуатации и хранения  в течение двух лет со дня продажи. На лампы, имеющие механические повреждения, гарантия не распространяется.

При отсутствии в данном паспорте даты продажи или печати торгующей организации срок гарантии исчисляется от даты изготовления

При возникновении отказов в течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует бесплатный ремонт и замену облучателя. Облучатель  принимается на гарантийный ремонт только с предъявлением настоящего паспорта.

8.  Адрес разработчика - изготовителя

Разработчик- изготовитель: 430031, Россия, Республика

Мордовия,  г. Саранск ул. Лихачева, 35В, ООО "ДИАК"

Тел./Факс (8342) 55-49-60, 55-11-55

9.  Свидетельство о приемке и продаже

Облучатель  «Кристалл» изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

м.п._________________ 			__________________

число, месяц, год. 			     личная подпись

Дата продажи ______________________________________________

Штамп магазина (подпись продавца)

По всем вопросам и предложениям просьба обращаться по вышеуказанным телефонам.

# Footnotes

Изделия фирмы Philips.

2 Средняя площадь помещения 20м², высота стен 3м.

# Text boxes

## Сделано в РОССИИ

#### ООО «ДИАК»

# Светильник-облучатель

# бактерицидный

###### БНБ-01-11-001

### «Кристалл»

Паспорт и инструкция по эксплуатации

ТУ  3461-002-48655087-03

www.diac.su	diac@inbox.ru

МЕ15