Индивидуальный предприниматель Сартаков Вячеслав Геннадьевич

ИНН 540954525091   ОГРНИП 309547321000029

630046 Новосибирск, ул. Маяковского 24/1 кв. 79,

P/C  № 40802810900430001605 В новосибирском филиале ОАО «Банк Москвы» г. Новосибирск

БИК 045004762, Кор. Счет №30101810900000000762

Телефон (383) 292-04-10; e-mail: sartakov@e-kislorod.ru сайт www.e-kislorod.ru

# медицинский кислородный концентратор

## «RELIANT»

(РЕЛАЙЕНТ)

компания - производитель

## «AirSep» (США)

##### инструкция по эксплуатации и

краткое описание  сервисного обслуживания

Новосибирск 2011г.

Оглавление.

1. Меры Безопасности. .............................................................................................. 3 2. Спецификация. .................................................................................................... 3 2. Спецификация. .................................................................................................... 4 3. Стандартная комплектация. .................................................................................. 5 4. Принцип работы. .................................................................................................. 6 5. Правила эксплуатации. ........................................................................................ 6 6. Установка (см. схему стр.16). ............................................................................... 7 7. Запуск установки в работу. ................................................................................... 8 8. Работа установки. ................................................................................................. 9 8.1 Автоматический и ручной режим. ...................................................................... 9 8.2 Система контроля концентрации. .................................................................... 9 8.3 Резервная система кислорода. .......................................................................... 9 8.4 Выключение прибора........................................................................................ 9 8.5 Выключение установки на длительный период. ................................................ 10 9. Краткое описание по сервисному обслуживанию. .................................................... 10 9.1 Фильтр грубой очистки входящего воздуха. ....................................................... 10 9.2 Входной фильтр компрессора. ........................................................................... 10 9.3 Бактериальный фильтр тонкой очистки. ...........................................................10 9.4 Обслуживание компрессора............................................................................... 10 9.5 Обслуживание клапанов и адсорбционных колонок............................................. 11 9.6 Обслуживание электронных плат и системы контроля концентрации кислорода ....11 10.Возможные неисправности и способы их устранения. ..............................................11 Электрическая схема кислородного концентратора "Релайент"......................................14 Пневмосхема концентратора кислородного концентратора "Релайент"............................15 Схема подключения кислородного концентратора "Релайент"........................................16 ИФОРМАЦИЯ ОТ ПОСТАВЩИКА....................................................................................17 Гарантийный талон.....................................................................................................18 Регистрационное удостоверение..................................................................................19 Сертификат соответствия........................................................................................... 20

# 1. Меры Безопасности.

# 2. Спецификация.

Кислородный медицинский концентратор Релайент удовлетворяет требованиям  следующих нормативных документов:

ГОСТ Р 50444-92 (раздел 2 и 4); ГОСТ Р 50267.0-92; ГОСТ Р 50662-94;

ГОСТ Р 50267.0.2-95 (ГОСТ 23511-79)

Данные требования подтверждены Сертификатом Соответствия Госстандарта России.

Регистрационным удостоверением Минздрава РФ концентратор разрешен к применению в медицинской практике на территории РФ.

Максимальная производительность: ...............................................	8 л/мин

Максимальное давление кислорода на выходе: ............................... 3,4 атм.(50 psig)

Концентрация кислорода: при расходе 6-8 литров/мин .................. 90±3%

при расходе 1-5 литров/мин .................. 93-95%

Время работы прибора до выхода на рабочий режим: .................... 20-30 минут

(При заполнении накопителя – 4 часа)

Уровень шума на расстоянии 1 метра открытого пространства: …... 58 дБ

Электропитание(±10%): .................................................................. 220В/50Гц/3А

Размеры концентратора: ................................................................. 57,2 х 62,3 х 92,1см

Вес концентратора: ........................................................................... 80 кг

Внешний накопитель, объем: ............................................................ 227 литров

Размеры: ............................................................................................ 50,8 х 129,5 см

Вес: ..................................................................................................... 68кг

Точка росы: ........................................................................................ -73°С

Рабочая температура: ......................................................................... 4–40 °С

# 3. Стандартная  комплектация.

| № | № по каталогу | Кол-во | Английское наименование | Русское наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AS072-3 | 1 | Reliant, Medical Oxygen Concentrator | Кислородный концентратор Релайент |
| 2 | TA019-1 | 1 | 60 Gallon Tank T-60 | Накопитель-ресивер кислорода 227л |
| 3 | FO028-2 | 2 | 1/4”MPT хВ Oxygen Adapter | Кислородный переходник |
| 4 | HО051-2 | 1 | 1/4” x 4” Hose Assy | Кислородный шланг 1,2 метра 1/4” |
| 5 | HО051-3 | 1 | 1/4” x 10” Hose Assy | Кислородный шланг 3 метра, 1/4” |
| 6 | HО051-1 | 1 | 1/4” x 7” Hose Assy (Oxygen) | Кислородный шланг 2,1 метра, 1/4” |
| 7 | VA012-1 | 1 | Purge Ball Valve Assy | Вентиль продувки |
| 8 | VA147-1 | 1 | Valve Assy Oxygen Primary/Secondary | Блок вентилей основной/резервной подачи кислорода |
| 9 | FI018-1 | 1 | Coalescing Filter Element | Бактериальный фильтр тонкой очистки |
| 10 | FO038-1 | 1 | Intake Foam Filter | Входной фильтр грубой очистки |
| 11 | FO039-1 | 1 | Compressor intake Filter | Входной фильтр компрессора |
| 12 | FU004-1 | 2 | 3 AMP Fuses | Предохранитель 3 Амп |
| 13 | MN021-1 | 1 | Reliant Concentrator Manual | Руководство по эксплуатации концентратора(на английском языке) |
| 14 | VA297-1 | 1 | Valve, tank supply | Вентиль - дроссель |
| 15 | VA150-1 | 1 | Oxygen Isolation Ball Valve Assy | Вентиль кислородного ресивера с предохранительным клапаном |
| 16 | ---- | 1 | ---- | Руководство по эксплуатации концентратора (на русском языке) |
| 17 | TP001-1 | 1 | Tape, teflon | Тефлоновая лента |
| 18 | FM025-1 | 1 | Flowmeter | Расходомер |

# 4. Принцип работы.

Воздух которым мы дышим содержит 21% кислорода, 78% азота и 1% других газов. Назначение кислородного концентратора – выделение кислорода из окружающего воздуха и подача его с высокой концентрацией пациенту.

Составные элементы кислородного концентратора:

- Воздушный компрессор;

- Три адсорбционные колонки (молекулярное сито);

- Внутренний накопитель, основной функцией которого является поддержание стабильного давления кислорода на выходе;

- Фильтры, системы контроля, блок управления воздушным и кислородным потоками;

- В комплекте с кислородным концентратором поставляется дополнительно резервный ресивер кислорода(227л.), расходомер, комплект вентилей.

Работа концентратора основана на методе адсорбции. Из компрессора сжатый воздух подается на систему подачи/сброса. Набор клапанов контролирует и дозирует подачу воздуха в каждую колонку.  Кроме того, клапаны соединяют колонки с двумя глушителями, через которые удаляется обедненный воздух из колонок. Молекулярное сито, находящееся в колонках, адсорбирует (задерживает) азот и пропускает кислород. В результате получается очищенный до 95% кислород (оставшаяся часть – инертный газ).  С верхней части колонок кислород подается на систему подачи готового продукта. Также эта система контролирует подачу части кислорода из одной колонки в другую. Во время  сброса давления на колонке осуществляется процесс очищения (восстановления) адсорбента. Затем кислород проходит через клапан продукта, который закрывается, когда установка находится в ждущем режиме.

И попадает во внутренний накопитель (27л.) Небольшая часть кислорода постоянно поступает через регулятор на плату анализатора, которая проводит мониторинг концентрации кислорода.

В комплекте с кислородным концентратором  поставляется внешний ресивер кислорода ТА019-1, основной функцией которого является обеспечение временной подачи кислорода  в момент аварийных ситуаций с электропитанием или самим прибором до переключения на резервную  подачу.

Использование прибора не отражается  на содержании  кислорода в помещении.

# 5. Правила эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Подключать и эксплуатировать кислородный концентратор возможно только с аппаратурой, технические характеристики которой (давление, расход, концентрация кислорода) лежат в пределах технических характеристик «Релайента».

ПОСТАВЩИК НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПОЛАДКИ, ВЫЗВАННЫЕ РЕЖИМОМ РАБОТЫ, ПРЕВЫШАЮЩИМ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНЦЕНТРАТОРА.

ВНИМАНИЕ!

Различные модели наркозно-дыхательного оборудования используют разную соединительную арматуру, поэтому возможно их  несоответствие соединительной арматуре «Релайента». Поставщик не обеспечивает потребителей соответствующими переходниками при стандартном заказе.

ВНИМАНИЕ!

Внешний ресивер обеспечивает 20 – 30 минут автономного питания кислородом в аварийных ситуациях.

ВНИМАНИЕ!

В качестве резервной системы необходимо предусмотреть один из традиционных видов кислородного снабжения. Использование кислородного концентратора без резервной системы недопустимо!

При подключении концентратора к наркозно-дыхательной аппаратуре во время проведения оперативных вмешательств рекомендуется следить за состоянием больного так же, как и при использовании кислорода подаваемого централизованно (внешний вид больного, физические параметры).

Кислородный концентратор снабжен устройством постоянного контроля концентрации кислорода, подаваемого прибором к наркозно-дыхательной аппаратуре. Снижение концентрации ниже порога 85% (+3%) приводит к срабатыванию системы тревоги, при этом загорается световая сигнализация и раздается прерывистый звуковой сигнал. В этом случае необходимо перейти на резервное снабжение кислородом. После этого необходимо установить и устранить причину пониженной концентрации кислорода.

# 6. Установка (см. схему стр.16).

- Установить прибор в сухом, хорошо проветриваемом помещении в отдалении от легковоспламеняющихся материалов, прямого солнечного света, нагревательных элементов, мест, где используется открытый огонь.  Температура помещения от 4 до 38°С

- Расположить прибор так, чтобы регулятор и системы визуального контроля были легко доступны и чтобы было минимально 20 см свободного пространства со всех сторон концентратора. К дну прибора должен быть обеспечен свободный доступ воздуха.

- К верхнему переходнику внешнего ресивера подсоединить вентиль продувки.

- К нижнему переходнику внешнего ресивера подсоединить вентиль кислородного ресивера  с предохранительным клапаном.

- Установить угловые переходники в гнезда на передней панели.

- Установить вентиль-дроссель на левый переходник.

- Соединить кислородным шлангом вентиль кислородного ресивера с вентелем-дросселем.

- Соединить шлангом выход подачи кислорода на приборе (правое гнездо прибора) с блоком вентилей основной/резервной подачи кислорода (Т-образный блок с шаровыми кранами см. рис.1).

- Т-образный блок вентилей соединить кислородным шлангом с наркозно-дыхательным аппаратом и резервной системой подачи кислорода.

- При использовании баллона с кислородом в качестве резервной системы присоедините к нему редуктор с манометром.

- Перевести все соединительные вентили в положение «ЗАКРЫТО» (ручка вентиля располагается перпендикулярно направлению соединения).

# 7. Запуск установки в работу.

- Перед подключением прибора к источнику питания перевести выключатель ON/OFF (вкл./выкл.) в положение OFF (выкл.), а переключатель Auto/Manual (автомат/ручное) в положение Manual (ручное).

- Подключить концентратор сетевым кабелем к источнику электропитания с заземлением.  Не используйте переходники и удлинители.

- На концентраторе загорается зеленая подсветка выключателя ON/OFF (вкл./выкл.), подтверждающая наличие электропитания в сети.

- Перевести выключатель ON/OFF (вкл./выкл.) в положение ON (вкл.). На приборе загорается оранжевая лампочка, включается звуковая сигнализация, которая звучит около 5 секунд (происходит тестирование автономного источника питания платы контроля концентрации кислорода), загорается подсветка на переключателе Auto/Manual (автомат/ручное) и прибор включается в работу.

- При показаниях левого манометра 55 psig (3,7 атм) установить нужное давление подачи кислорода. Установку давления кислорода на концентраторе производят регулятором, расположенным на лицевой панели под правым манометром. Для установки необходимо с небольшим усилием до щелчка вытянуть защитный колпачок регулятора на  себя. Затем, плавно поворачивая колпачок в направлении «+» (направление          вращения указано на торце колпачка), установить стрелку правого манометра на нужное давление. Зафиксировать настройку регулятора, утопив колпачок в первоначальном положение (фиксация колпачка в нижнем положении гарантирует пользователю сохранение выставленных значений параметров).

- Установить расход на расходомере или  наркозно-дыхательной аппаратуре в пределах 6–8л. в минуту и дать концентратору проработать  30 минут.  При достижении концентрации кислорода 85% погаснет оранжевая сигнальная лампочка (14-20 минут).

При первичном подключении внешнего накопителя необходимо заполнить его кислородом.

- Вывести прибор на рабочую концентрацию по кислороду – 93-95%. Закрыть выход кислорода на наркозно-дыхательную аппаратуру.

- Поставьте дроссель-вентиль в положение: ЗАКРЫТО (см. рис.2).

- Открыть вентиль кислородного ресивера с предохранительным клапаном.

- Открыть вентиль продувки на накопителе. Дать прибору проработать 90 мин.

- По истечении 90 мин. закрыть вентиль продувки на накопителе

- Оставьте в таком положении прибор работать в течение еще 2,5 часов.

- Поставьте дроссель-вентиль в положение: ЗАКРЫТО (см. рис.2)

- Переключите концентратор в автоматический режим (тумблер в положение «Auto»), дать прибору проработать до автома-тического выключения.

Внешний накопитель применяется только в случаях нарушения работы концентратора или в ситуациях с непредвиденным отключением электро-

питания.

При необходимости использования внешнего накопителя открыть вентиль с предохранительным клапаном. Регулировка расхода кислорода из накопителя производится на наркозно-дыхательном аппарате. Повторный срок заполнения накопителя при условии, что в его объеме содержится кислород высокой концентрации, составляет до 120 минут. Вентиль продувки в процессе использования накопителя, а также при его повторном заполнении остается закрытым.

ВНИМАНИЕ!

Для подачи кислорода пациенту необходимо, чтобы прибор при первичном включении или после длительного перерыва  в работе проработал не менее  30 - 40 минут. При медленном наборе концентрации возможно срабатывание системы тревоги. Поэтому необходимо выключить и снова включить прибор.

ВНИМАНИЕ!

В случае несоблюдения процедуры первичного включения и подготовки к работе прибора и наружного накопителя компания не несет ответственность за концентрацию кислорода на выходе ниже указанной в спецификации.

# 8. Работа установки.

## 8.1 АВТОМАТИЧЕСКИЙ И РУЧНОЙ РЕЖИМ.

Для обеспечения долговременного и экономичного  использования кислородного концентратора в приборе предусмотрена работа в автоматическом режиме. При этом, переключатель Auto/Manual (автомат/ручное), переводится в положение Auto.  В данном режиме при расходе кислорода менее 3 литров в минуту или без потребления кислорода давление повышается и достигает  70 -74 psig (4,8 – 5,0 атм.), прибор, проработав 10 – 15 минут, отключается и переходит в «Режим ожидания». При этом гаснет подсветка на переключателе Auto/Manual (автомат/ручное),  прекращает работать компрессор. В “Режиме ожидания” концентратор остаётся до тех пор, пока  давление в приборе не снизится до 54 – 57 psig (3,7 – 3,9 атм.), после этого прибор включается автоматически.

## 8.2 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ.

Система контроля концентрации кислорода включает в себя электронную плату с автономным источником питания, световой и звуковой сигнализаторы.

Оранжевый индикатор над левым манометром предназначен для  визуального контроля степени концентрации производимого кислорода. Анализатор отградуирован до уровня концентрации 85+3%. По достижении данного значения концентрации световой индикатор гаснет. Если при включении заданное значение не достигнуто в течение 30 минут, то световая индикация не гаснет и срабатывает звуковая сигнализация. Если в процессе работы прибора уровень концентрации упал, ниже данного уровня, то загорается световая индикация, и через 15 минут прибор также подаст прерывистый звуковой сигнал.

Прерывистый звуковой сигнал вместе с горящим индикатором покажет пользователю наличие неисправности  в приборе или сети электропитания кислородного концентратора, или превышение расхода кислорода больше 8 литров в минуту.

## 8.3 РЕЗЕРВНАЯ СИСТЕМА КИСЛОРОДА.

Резервная система кислорода должна использоваться  в случае отключения электропитания или неисправности самого прибора.

## 8.4 ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА.

Этот  прибор должен работать в автоматическом режиме.  Когда расход кислорода отсутствует, давление в ресивере повысится и установка перейдет в ждущий режим. Прибор не включиться, если не будет забора кислорода из ресивера.  В этом случае нет необходимости отключать прибор.

## 8.5 ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД.

- Закрыть вентили на внешнем накопителе,

- Закрыть вентиль- дроссель,

- Перекрыть расход кислорода на наркозно-дыхательном аппарате,

- В режиме автомата дождаться отключения,

- Выключить прибор, установив выключатель ON/OFF (вкл./выкл.) в положение OFF (выкл.),

- Отключить прибор от сети электропитания.

# 9. Краткое описание по сервисному обслуживанию.

Все компоненты установки, включая компрессор, клапаны, электронику, систему охлаждения, фильтры, специально сконструированы и легко заменяемы.

ВНИМАНИЕ!

В целях Вашей безопасности перед проведением работ по обслуживанию установки убедитесь, что прибор не включен в сеть и  прибор и внешний накопитель не находятся под давлением. Для сброса давления в приборе откройте регулятор, расположенный на контрольной панели, до тех пор, пока давление не упадет до 0. Для сброса давления во внешнем накопителе, откройте вентиль  в верхней части накопителя.

## 9.1 ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ВХОДЯЩЕГО ВОЗДУХА.

Наружный фильтр грубой очистки входящего воздуха расположен на левой панели прибора и легко извлекается рукой. Обслуживание фильтра сводится к очистке его в мыльном водном растворе, под струей проточной воды и последующей просушке. Периодичность очистки фильтра один раз в неделю, или чаще при работе в загрязненном помещении. Пока один фильтр сушится, установить сменный сухой фильтр. Ни в коем случае не устанавливать в прибор влажный фильтр!

- Срок эксплуатации определяется появлением на фильтре механических повреждений.

## 9.2 ВХОДНОЙ ФИЛЬТР КОМПРЕССОРА.

Расположен за левой панелью прибора в черном круглом пенале, укрепленном на глушителе компрессора. Достать фильтр, можно сняв крышку с пенала. Обслуживание фильтра компрессора аналогично фильтру грубой очистки входящего воздуха. Периодичность очистки фильтра один раз в 6 месяцев или чаще, в зависимости от условий работы. Ни в коем случае не устанавливать в прибор влажный фильтр!

- Срок эксплуатации определяется появлением механических повреждений.

## 9.3 БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ.

Фильтр тонкой очистки расположен под контрольной панелью за манометром внутреннего ресивера в цилиндре голубого цвета. Перед заменой убедитесь, что Ваши руки чистые и не испачканы маслом. Снимите левую стенку корпуса прибора, отверните корпус фильтра против часовой стрелки. После замены фильтрующего элемента произведите сборку в обратном порядке. В комплекте к прибору поставляется дополнительный  фильтр на 2-ой год эксплуатации.

- Срок эксплуатации одного бактериального фильтра – 8 000 часов.

## 9.4 ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПРЕССОРА.

Компрессор не требует  обслуживания, до тех пор, пока установка дает кислород нужного давления и концентрации.

Профилактические работы ориентировочно проводятся через 7 000-10 000 часов эксплуатации. Профилактика заключается в замене двух цилиндров с поршнями и прокладками. В случае невозможности проведения профилактического ремонта или поломки компрессора рекомендуется его замена.

## 9.5 ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛАПАНОВ И АДСОРБЦИОННЫХ КОЛОНОК.

Определенных норм по обслуживанию клапанов нет. В случае, когда клапан начинает издавать повышенный шум или западает, внутренние компоненты клапана легко заменяются. При этом не нужно извлекать и менять корпус клапана. Если есть признаки повреждения обмотки клапана, отсоедините от него оба провода и измерьте сопротивление катушки. Сопротивление рабочей обмотки должно составлять 1000–2000 Ом.

- Срок эксплуатации клапанов –  до 25 000 часов работы.

- Срок эксплуатации адсорбционных колонок при правильной их эксплуатации -до 25 лет. Период эксплуатации колонок определяется чистотой подаваемого в них воздуха и  отсутствием в нем влаги.

## 9.6 ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТ И СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ                                                     888888888888888888888888888888КИСЛОРОДА.

Печатная электронная (плата управления) плата содержит компоненты чувствительные к электростатическому воздействию. Соблюдайте осторожность при работе с электронной платой во избежание выхода ее из строя.

При нарушении работы любой электронной платы они легко заменяются.

# 10.Возможные неисправности и способы их устранения.

ВНИМАНИЕ!

В целях Вашей безопасности перед проведением работ по обслуживанию концентратора убедитесь, что прибор отсоединен от сети и кислород во внутреннем и внешнем накопителях отсутствует.

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Кислородный концентратор включен в сеть электропитания, индикатор на выключателе ON/OFF не горит. | Нет питания в сети. Нарушение контакта в цепи питания концентратора. 3. Сгорел предохранитель. 4. Неисправен выключатель ON/OFF. | Проверить напряжение в сети. Проверить наличие напряжения по всей цепи до выключателя ON/OFF. Заменить предохранитель. Заменить выключатель ON/OFF. |
| Кислородный концентратор не работает, выключатель ON/OFF в положении ON, индикатор напряжения горит. Переключатель Auto/man в положении man, индикатор на переключателе не горит. | Неисправен выключатель ON/OFF или Auto/man . Неисправны цепи питания электронной платы управления. 3. Неисправна плата управления. 4. Низкое напряжение в сети. | Заменить выключатель. Проверить цепи питания. Заменить плату Стабилизировать напряжение питания до 220 В+10% |
| Кислородный концентратор работает, но не горит подсветка переключателя Auto/man, (автомат./ручное) переключатель в положении man. | Нарушено питание в цепи переключателя Auto/man. 2. Неисправна плата управления. 3. Неисправен переключатель Auto/man. | Проверить наличие электропитания на переключателе Auto/man. Заменить плату. Заменить переключатель Auto/man. |
| Кислородный концентратор работает, Переключатель Auto/man в положение Auto, Индикатор на переключателе горит, Манометр внутреннего давления системы (левый) регистрирует низкое давление, концентрация кислорода в норме. | Компрессор не создает необходимого давления. Потребление кислорода превышает способность кислородного концентратора к его продукции. Утечка кислорода или воздуха в системе. | Провести ревизию работы компрессора. Проверить уровень потребления кислорода. 3. Проверить шланги и соединения системы на герметичность. Выявленные неисправности устранить. |
| Компрессор не работает. Сетевой выключатель в положении «ON». | Нарушены электрические соединения. Сгорел предохранитель. Дефект сетевого выключателя. Дефект платы управления. Неисправно реле. Неисправен компрессор. | Проверить электрические соединения. Заменить предохранитель. Заменить выключатель. 4. Заменить плату. 5. Заменить реле. 6. Заменить компрессор |
| Громко стучит соленоидный клапан. | Низкое напряжение в сети. Низкое напряжение на выходе платы управления. Неисправен клапан. | Проверить напряжение в сети и при необходимости стабилизировать его в пределах 220 В+10%. Заменить плату. 3. Перебрать или заменить клапан. |
| Предохранительный клапан срабатывает | Забит глушитель выброса. Неисправен соленоидный клапан. Испорчен адсорбент. Неисправен предохранительный клапан. | Заменить глушитель. Перебрать или заменить клапан. Заменить колонки. Заменить предохранительный клапан. |
| При включении концентратора слышен резкий постоянный шум выбрасываемого воздуха. | Не работает соленоидный клапан компрессора. 2. Неисправна плата управления. | Прочистить или заменить соленоидный клапан компрессора. Заменить плату. |
| Работа концентратора сопровождается прерывистым звуковым сигналом. Концентрация кислорода при максимальном потреблении соответствует спецификации. | Неисправна плата анализатора. Нарушены электрические соединения. 3. Неисправна плата сигнализации. | Заменить плату. 2. Устранить неисправность. 3. Заменить плату. |
| Работа концентратора сопровождается прерывистым звуковым сигналом. Концентрация кислорода на выходе низкая. | Утечка кислорода. Неисправна плата управления. Загрязнение адсорбента. Неисправен соленоидный клапана. Нарушение в работе выпускного глушителя. | Устранить утечку. Заменить плату. Заменить колонки. Прочистить или заменить соленоидный клапан. Прочистить или заменить глушитель. |
| Звуковая сигнализация не работает. | Нарушение электропитания. Неисправный зуммер. | Проверить электрические соединения. Заменить зуммер. |
| Концентратор не работает в автоматическом режиме. | Неисправность датчика давления. | 1. Отрегулировать, прочистить, заменить датчик давления. |
| Низкая концентрация кислорода, ниже порога срабатывания анализатора кислорода. | Не соблюдена процедура включения в работу. Недостаточный воздухообмен. Кратковременное нарушение электропитания Ошибка в работе клапанов. Дефект в электропроводке. Дефект платы управления. Засорение фильтров грубой очистки. Компрессор не создает необходимого давления. Утечка в обратном клапане. 10. Загрязнение или порча адсорбента. | См. раздел «Эксплуатация». Изменить условия эксплуатации. Заново наполнить систему кислородом. Идентифицировать и перебрать клапан, при невозможности идентификации связаться с сервисом «ЛайфКор Интернешнл». Проверить электрические соединения. Заменить плату. Следить за регулярностью очистки фильтров. Перебрать или заменить компрессор. Прочистить, заменить обратный клапан. Заменить адсорбционные колонки. |

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОСТАВЩИКА

Срок службы прибора 8 - 10 лет, при условии соблюдения всех требований данной инструкции и своевременного ТО (технического обслуживания).

При обнаружении неисправности в приборе необходимо сообщить:

- Когда и у какой фирмы  был приобретен прибор,

- Количество отработанных часов (по счетчику часов работы прибора),

- Заводской номер прибора,

- Подробно описать возникшую проблему с разбивкой по времени (когда после включения прибора возникает и как  проявляется неисправность).

Адреса и реквизиты:

AirSep Corporation

401 Creekside Drive, Buffalo, NY 14228-2085 USA

tel.: 716-691-0202;

fax: 716-691-4141;

Гарантийное и постгарантийное обслуживание – компания «ЛайфКор Интернешнл» (Россия) – эксклюзивный представитель «AirSep» на  территории России и СНГ.

# Text boxes

Кислород активно усиливает процесс горения.    В среде насыщенной кислородом,  даже  негорючие в обычных условиях материалы  при появлении искры  или нагреве  могут воспламеняться.

Чтобы избежать возгорания или взрыва, не храните вблизи концентратора или накопителя бензин, керосин, масла, хлопковые ткани, краску и другие легковоспламеняющиеся материалы.

Не курите и не допускайте наличие огня вблизи кислородного концентратора и накопителя.

Поместите таблички: НЕ КУРИТЬ и  ОГНЕОПАСНО в месте расположения кислородного концентратора и накопителя. AirSep настоятельно рекомендует, чтобы весь персонал был обучен безопасному обращению с кислородным оборудованием.

Подсоединять электрический кабель кислородного концентратора только в розетку с заземлением  и так, чтобы исключить случайное выключение. Не используйте удлинитель.

Уделите особое внимание сохранению в чистоте трубопроводов, накопителя и деталей, контактирующих с  кислородом, чтобы избежать возгорания или взрыва.

Периодически проверяйте наличие утечек в соединениях мыльным раствором или другим, совместимым с кислородом.

Эксплуатация установки  допускается квалифицированным медицинским персоналом.

Необходимо иметь альтернативный источник кислорода в случае отключения электроэнергии или  в случае неисправности  установки.

Т-образный

вентиль

кислород

потребителю

(2)

(3)

от

резервной

системы

от

накопителя-

ресивера

(1)

Рис.1  Т-образный вентиль

ОТКРЫТ

ЗАКРЫТ

Рис.2 Дроссель-вентель

Т-ОБРАЗНЫМ БЛОКОМ

Кислород потребителю

от

накопителя-

ресивера

от

резервной

системы

15

16

17